倒置金相显微镜BM-SG40（明场、三目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
	BM-SG40倒置金相显微镜（明场）采用优良的无限远 光学系统与模块化的功能设计理念，可以方 便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能。紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微镜操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察，是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。1、铰链式双目观察镜筒，45º倾斜，操作时不需要长时间低头或平视观察，使操作者的颈与肩部得到有效释放。平场广角目镜视场数可达ф22mm,使目视观察更为广阔、舒适，可适配橡胶眼罩。2、机械移动载物平台，内置可旋转圆形载物台板，板中设置的异形观察窗口适合于不同规格试样的显微观察，在进行偏光观察时可旋转圆形载物台板，以满足偏光镜检的要求。3.采用柯勒照明方式，孔径光栏与视场光栏可通过拨盘进行孔径大小调整，调节顺畅舒适。选配的起偏器可360º调整偏振角，以观察不同偏振状态下的显微图像。可选配明暗视场照明器，快速升级产品系统功能，可选择12V30W与12V50W卤素灯照明。4.后置式摄影摄像观察接口设计，使摄影摄像附件不再干扰目视观察，采用100%通光，适用于低照度的显微摄影摄像。
	




二、技术规格
1、目镜
	类 别
	放大倍数
	视场直径(mm)

	目 镜
	10X
	Φ22



2、物镜:
	类 别
	放大倍数
	数值孔径(N.A)
	工作距离(mm)

	无限远
平场消色差物镜
(配明场物镜)
	PL L10X
	0.25
	20.20

	
	PL L20X
	0.40
	8.80

	
	PL L50X
	0.70
	3.68

	
	PL L100X（干式）
	0.85
	0.40



3、机械筒长：无限远系统(∞)
4、放大倍数：100X-1000X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、转换器：五孔（内向式滚珠内定位）
6、瞳距调节范围：53-75mm
7、载物台：
（1）机械移动载物台，外移尺寸：242×200 mm，移动范围30×30 mm
（2）圆形可旋转载物台板尺寸：＊大外径ф130 mm，＊小通光口径小于ф12 mm
8、调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值0.002 mm
9、滤色片：蓝、黄、绿、磨砂
10、照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调，内置视场光栏、孔径光栏与拉板式起偏器
三、选购
(1)目镜：分划目镜10X（Φ22 mm）
(2)物镜：5X、40X、60X、80X、100X（油）明场物镜。
(3)CCD接头：0.5X、1X
(4)数字CMOS数字摄像机：USB输出：130万/300万/500万/1000万像素；VIDO输出：380/520电视线
(5)数码相机接头:CANON(EF) NIKON（F）
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-SG40.html
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