金相显微镜BM-4XDD（电脑、倒置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-4XDD 电脑倒置金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织，是金属学研究金相的重要仪器，铸造、冶炼、热处理的质量研究，原材料的检验或材料处理后的分析等均可使用本仪器，是科研教学、工厂等理想仪器. 该仪器另可选购本公司提供的金相图像分析软件在计算机上进行测量分析及评级。
 
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场（mm）
	备注

	平场目镜
	10X
	Φ22
	

	
	12.5X
	Φ18
	

	带尺目镜
	10X
	Φ18
	选购：格值：0.1mm



2、物镜：
	物镜类型
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离(mm)

	平场消色差物镜
	4X
	0.10
	37.0

	
	10X
	0.25
	7.31

	
	40X
	0.60
	0.50

	
	100×X油）
	1.25
	0.18



3、总放大倍数
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	40X
	
	
	400X

	100X（油）
	
	
	1000X



	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	12.5X
	1X
	50X

	10X
	
	
	125X

	40X
	
	
	500X

	100X(油)
	
	
	1250X



4、三目筒： 三目倒置,铰链式观察筒,45°倾斜,可360°旋转。
5、机械筒长：160mm
6、瞳距调节范围：55-75mm
7、载物台： 方形载物台 大小：230mm×180 mm
8、载物平板：外径：ø110mm，内径：Φ10mm、Φ15mm、Φ25mm
9、移动范围：75mm×50 mm
10、调焦机构：粗微动同轴调焦带调焦限位，粗动调焦张力带锁紧装置；微动格值为0.002mm
11、滤色片拨盘：蓝、绿、黄、起偏器
12、光源：卤素灯 12V30W，亮度可调
13、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、选购
1、数字CMOS摄像机，300万/1000万像素
2、数码摄像机系统：便携式数码摄像机、数码图像适配镜（摄像型）、转接环
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	

	2
	三目镜筒(连主机上)
	只
	1
	

	3
	平场目镜：WF10×/Ф20 、WF12.5×/Ф15
	只
	各2
	

	4
	平场消色差物镜：4×、10×、40×、100×（油）
	只
	各1
	

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1
	

	6
	溴钨灯（12V30W）
	只
	1
	备用

	7
	保险丝（1A）
	只
	1
	备用

	8
	圆板载物片Φ10、Φ15、Φ25
	件
	各1
	

	9
	眼罩(装在目镜上)
	副
	1
	

	10
	电源线
	根
	1
	

	11
	数字CMOS摄像机
	只
	1
	

	12
	适配镜（MCL-Z）
	只
	1
	

	13
	产品使用说明书
	份
	1
	

	14
	产品合格证明
	份
	1
	

	15
	产品保修卡
	份
	1
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